采购需求

一、总则

1、本技术规格所提出的要求是对本次招标（采购）货物（服务）的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物（服务）除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，同时须提供证明材料进行详尽的描述并经评标委员会认可，否则视为负偏离。
3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过招标人及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4、下列采购需求中：标注▲的产品（即核心产品），投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系招标人或招标代理机构，否则视同理解和接受，开标后招标人或招标代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。
6、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同投标人参加同一包项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。
二、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后支付合同价款的30%（须提供等额保函），所有货物到场安装、调试、验收且能正常使用后支付至100%的合同价款（不计息）。

	2
	供货地点
	安徽省，具体按采购人指定地点。

	3
	供货期限
	合同生效后，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	详见采购需求，采购需求中未明确的，免费质保期为验收合格之日起1年，采购需求中明确的，免费质保期按采购需求执行。


三、货物需求

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	★
	评分项，满足或优于★技术要求的，每满足一项得1.75分

	无标识项
	
	按照招标文件第六章投标格式，提供技术参响应偏离表，如不提供投标无效

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。


（一）货物指标重要性表述

（二）技术参数表
专用设备指标参数表

	序号
	货物

名称
	技术、商务要求
	数量

	1
	▲智能净气型易制爆试剂储存柜

	一、应用范围：易制爆等危化品的储存，使用时实时进行储存柜体环境内的温度、湿度、VOV等监测。
二、技术参数

1.气流组织
相对负压控制理念，确保操作区气流不外溢， 确保操作时粉尘或有毒有害气体通过吸附后和过滤后，安全的排至室内
2. 过滤系统
多重模块化过滤系统，针对挥发性液体试剂,固体粉尘颗粒,配置初级过滤、活性炭与 HEPA 14组合型过滤器确保操作时粉尘或有毒有害气体通过吸附后和过滤后，安全的排至室内。
★3. 实时数字化智能监控
智能操作人机交互系统：采用液晶触摸屏 HMI光触面板系统，搭载嵌入式实时操作系统，数字实时显示和报警为一体。自带使用说明。实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，排风系统设有强制排风、8 时段定时排风及报警排风3 种功能，可手动、自动调节控制排风装置，并有报警联动排风系统的功能。（投标文件需提供软件操作界面截屏证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
数字化液晶屏校准显示界面，用户可根据液晶内嵌入式系统校准程序实时对温度和湿度进行在线校准和计量，湿度的精度显示为：±2%RH；温度显示精度：±0.2°C。
★4.数字可视化滤膜饱和度分析系统，在线监测滤膜的使用寿命，在线实时显示滤膜的寿命时间（/小时）,在线实时显示滤膜已经使用的时间（/小时）；可实时得知滤膜剩余有效时间（/小时）。（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
5.液晶系统显示用户操作说明向导：包含系统介绍、功能介绍、设置参数介绍、权限密码介绍向导
6.柜体门锁和材质要求：三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；实现双人双锁安全管理，完全符合危化品安全管理条例。同时配置密码锁，实现安全管理。柜体采用防火柜体材质：全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔至少有35mm的绝缘层厚度，柜体内部要有不低于5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，并同时设有防闭火装置的双透气孔,存储容量：500ml试剂不少于260瓶
7.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
★8.包含软件接口， 远程数据传输系统，可实现设备参数的远程传输和监控，如风机参数、温度、湿度、VOC数值等可远程传输并记录形成状态记录（如每一小时采集一次数据），并可以在系统中查看历史记录风机参数、温度、湿度、VOC数值（ppm），滤膜寿命（/小时）符合CNAS管理要求。（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
9.连接云端信息化管理系统，通过安全云信息化软件管理系统获得所有试剂仓库、试剂柜和试剂的领用归还信息，形成完整的数据信息数据库，将所有的流转信息形成电子账可追溯。安全云数据库具有库房管理和查询功能，试剂柜管理查询，试剂的领用和归还记录和查询，不同种类试剂用量的汇总，过保质期试剂报警功能，氧化还原剂放置报警功能，用户权限设置功能，提供MSDS数据库查询功能。
三、配置清单
主机；智能变频风机采用直流无刷电机系统；防火柜体材质：全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；TVOC 和温度、湿度监测数字化系统；温度传感器、湿度传感器、TVOC传感器、液体光触摸式显示面板，复合型过滤吸附模块；
四、技术及售后条款
1.到货后，厂家负责安装、调试及现场人员的培训
2.安装完成验收后，提供十二月的质保期

3.在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
4.卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护、系统的使用及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。
5.设立专门的售后服务人员
设立项目跟踪人员，针对此项目，全程跟踪，售后服务人员会定期回访并长期跟踪用户，做好存档记录。
6.如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。
	2

	2
	智能净气型易制毒试剂储存柜

	一、应用范围：易制毒等危化品的储存，使用时进行储存柜体环境内的温度、湿度、VOV等实时监测。
二、技术参数

1.气流组织
相对负压控制理念，确保操作区气流不外溢， 确保操作时粉尘或有毒有害气体通过吸附和过滤后，安全的排至室内
2.过滤系统
多重模块化过滤系统，针对挥发性液体试剂,固体粉尘颗粒,配置初级过滤、活性炭与 HEPA 14组合型过滤器确保操作时粉尘或有毒有害气体通过吸附后和过滤后，安全的排至室内。
3.实时数字化智能监控
实时数字化温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统
（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，并有报警联动排风系统的功能。（投标人供货前需根据采购人需求提供视频证明）
4.智能双密码锁系统，两人双密码权限管理系统，由智能操作液晶面板输入双密码和开启门锁系统。完全符合危化品安全管理条例

5.液晶系统显示用户操作说明向导：包含系统介绍、功能介绍、设置参数介绍、权限密码介绍向导

6.柜体门锁和材质要求：耐酸碱耐腐蚀全PP柜体材质，全PP抽屉式防漏液托盘

★7.智能操作人机交互系统：采用液晶触摸屏 HMI光触面板系统，搭载嵌入式实时系统 e-Pro 操作系统，数字实时显示和报警为一体。自带使用说明，操作方便。实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，排风系统设有自动变频系统，并有报警联动排风系统的功能。实时在线采集挥发性溶剂监测VOC浓度并通过算法比对数据库可视化得出实时状态风险污染等级（123级可视化）。数字化液晶屏校准显示界面，不需要拆卸传感器，用户可根据液晶内嵌入式系统校准程序实时对温度和湿度进行校准和计量，湿度的精度显示为：±2%RH；温度显示精度：±0.2°C。数字可视化滤膜饱和度分析系统，在线监测滤膜的使用寿命，在线实时显示滤膜的寿命时间（/小时）,在线实时显示滤膜已经使用的时间（/小时）；可实时得知滤膜剩余有效时间（/小时）。通过算法综合评估储存溶剂挥发度和采集设备参数得出实时过滤器使用时效（%）存储容量：500ml试剂不少于160瓶/柜；（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
8.执行标准
AFNOR NFX 15-211 标准（由 ANSI Z 9.5-201 认证），ASHRAE 110：1995 标准和中国国家标准 JG/T385：2012 标准。
T/CIQA35-2022实验室化学试剂无风管净气型安全储存通用技术规范
9.无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保。移动方便，就近存储，方便存取。无需消耗空调能耗，高效节省能源。
★10.人脸识别系统：符合危化品管理的双权限管控，双人脸认证开启并记录系统。在软件中可设定和切换单人脸和双人脸认证功能，并可记录溯源。软件系统支持远程授权和记录功能。人脸识别率：>99.9%，误识率 ≤0.1%；活体识别：支持（视频照片防伪）；人脸容量：不少于10000张人脸照片；（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
11.预留软件接口， 远程数据传输系统，无需人员干预自动可实现设备参数的远程传输和监控，每一个小时更新一次数据记录并形成历史数据记录文件。如风机参数（转数%）、过滤器饱和度数值（/小时）、温度、湿度、VOC数值等可远程传输并记录形成状态历史记录数据（每一小时采集一次数据），符合CNAS管理要求。
12.连接云端信息化管理系统，通过安全云信息化软件管理系统获得所有试剂仓库、试剂柜和试剂的领用归还信息，形成完整的数据信息数据库，将所有的流转信息形成电子账可追溯。安全云数据库具有不同场所多个库房管理和查询功能，试剂在不同场所房间转移数据查询功能，多个试剂柜管理查询，试剂的领用和归还记录和查询，不同种类试剂用量的汇总，称重自动记录自动扣减计算汇总；库存不足和过保质期过期预警功能，氧化还原剂等禁忌物料放置报警功能，用户权限设置功能，提供MSDS数据库查询功能。自带危化品数据库自动识别和分类。提供扫码识读和多种RFID芯片，发光RFID芯片，无需人工干预进行自动发光精准定位识别。
★13.连接智能地图轨迹溯源查询系统
对目标物如试剂的转移提供智能地图轨迹溯源查询功能，轨迹回放溯源，轨迹查询，历史记录查询。可对智能储存系统提供报警提醒，实现震动报警功能、位置移动报警功能，可设置报警区域。（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
14.连接操作管理系统语音识别器，配置语音识别器连接智能管理系统对实验室危化品进行语音录入和语音搜索功能。配置光学引擎高精度光学传感器，无线系统，蓝牙和2.4GHz无线智能调频技术。智能自进化语音识别引擎，可离线语音识别，通过语音每分钟输入400字。
三、配置单
主机；智能变频风机采用直流无刷电机系统；全PP抗腐蚀柜体和试剂架；TVOC 和温度、湿度监测数字化系统；温度传感器、湿度传感器、TVOC传感器、液体光触摸式显示面板，复合型过滤吸附模块；无线传感芯片
四、技术及售后条款
1、到货后，厂家负责安装、调试及现场人员的培训
2、安装完成验收后，提供十二月的质保

3、在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
4、卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护、系统的使用及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。
5、设立专门的售后服务人员
设立项目跟踪人员，针对此项目，全程跟踪，售后服务人员会定期回访并长期跟踪用户，做好存档记录。
6、如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。
	1

	3
	人脸识别系统
	一、应用范围：用于危化品仓库、标准品仓库门禁，也可用于单个智能储存柜体的权限管理。
二、技术参数

★1.人脸识别软件中可设定和切换多种管理模式：有权限的2个人同时人脸识别认证通过后才能开启锁或者有权限的单人人脸识别认证通过开启锁；管理员设定权限可远程授权指定访客在设定的时间内开启锁，所有过程数据可记录追溯。（单双人脸切换以及远程授权可追溯，投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
2.兼容实验室场所、库房并可改装现有的场所和库房，实现人员人脸识别权限准入智能识别，库房门自动开闭、智能锁上锁人脸识别。不同场所的人脸识别数据可在系统中可视化呈现、查询和数据处理。
3.兼容实验室现有的危化品柜等试剂柜，可改装，实现人员人脸识别权限准入智能危化品识别方式和权限控制识别方式，智能锁上锁人脸识别。不同储存硬件的人脸识别数据可在系统中可视化呈现、查询和数据处理。
4.单台人脸识别录入人脸数量（人脸容量/台）不少于10000人。结合算法可满足不同人员身高人脸认证，人脸识别的识别时间和距离可进行设定。
5.人脸识别率：>99.9%，误识率 ≤0.1%；活体识别：支持（视频照片防伪）；人脸容量：10000+张人脸照片；访客通行：支持；识别距离配置：操作系统：采用Android 7.0或以上；内存：≥2GByte+16GByte; 摄像头：≥200万彩色摄像头；
★6.可连接云端信息化管理系统，人脸识别数据可以在一个统一系统危化品管理系统内随时查看，并根据需要产生报表（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）

三、技术及售后条款
1.到货后，厂家负责安装、调试及现场人员的培训
2.安装完成验收后，提供十二月的质保

3.在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
4.卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护、系统的使用及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。
5.设立专门的售后服务人员
设立项目跟踪人员，针对此项目，全程跟踪，售后服务人员会定期回访并长期跟踪用户，做好存档记录。
6.如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。
	2

	4
	实验室智能净气安全管理储存柜综合溯源多级区域管控

	一、应用范围：
1.应用于兽药、食品安全等相关行业，多元化实验室物质分类和模块化管理，满足行业中危险化学品、常规有机试剂、无机试剂、标准品的实验室综合物质溯源管控安全闭环管理要求，所有流转信息可实现闭环跟踪可追溯化管理。
2.系统可根据不同模块管理要求提供出入库策略，自动记录实验室综合物资出入库状态,并经过后台分类筛选，生成各类统计报表，支持数据随时查询并导出EXCEL报表，实现库存无纸化闭环管理；

二、技术参数：

1. 实验室智能净气安全管理储存柜综合溯源多级区域管控
1.1 应用于实验室综合物质溯源管控安全闭环管理要求，可实现多中心、多项目、多级管理，所有流转信息可实现闭环跟踪可追溯化管理。
1.2满足实验室多元化实验室物质分类和模块化管理。危化品、试剂、标准品、等模块，系统可根据不同模块管理要求提供出入库策略，自动记录实验室综合物资出入库状态,并经过后台分类筛选，生成各类统计报表，支持数据随时查询并导出EXCEL报表，实现库存无纸化闭环管理；

★2.场所、库房和实验室分布模型精准定位和场所间多级溯源管理（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
2.1建立不同实验室中心和实验场所的库模型，并设定不同区域分布的实验室进一步划分不同功能的建库模型。
2.2 多种库的模型可增加、删减和修改，可根据功能和性质查找和管理多元库。系统自带数据库功能，场所和库房数据库的数量可自由扩展，数量不限。
2.3多种库的模型可在系统中可视化直观呈现。多元库模型中分布的不同功能储存设备可视化直观呈现。
2.4多元化库之间的关联关系和分级关系可设定和管理，库与库之间的流转轨迹可溯源，用于实验室综合物资在不同场所的溯源闭环管理。
★3.系统兼容多元化储存硬件并对不同储存硬件精准定位（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
3.1 系统兼容不同功能模块的储存硬件，兼容实验室原有的危化品柜、试剂柜、低温冰箱、超低温冰箱、耗材密集架等并在系统中建立储存硬件模型，硬件模型可在系统中位置定位和查询管理。
3.2 对实验室现有的储存硬件内部可进行分层和分区定位管理，可精准定位并快速查询储存硬件内部如危化品、标准品等的存放位置。
3.3多元储存硬件在系统中可视化分布呈现。系统储存硬件单元模型自带多元储存硬件数据库功能，硬件储存柜数量可自由扩展。综合物质在不同的储存硬件中流转轨迹可溯源追踪和记录。
4.人员权限管理
4.1实现权限分级，权责明确，人员权限可分类设置，可对人员使用权限进行详细划，可按照需求更改权限，如：删除、添加、功能分配等；

4.2登录系统人员身份识别：人脸识别登录、账号登录两种验证身份登录方式识别人员身份信息；

★5.语音识别器系统
配置语音识别器连接智能管理系统对实验室综合物资进行语音录入和语音搜索功能。配置光学引擎高精度光学传感器，无线系统，蓝牙和2.4GHz无线智能调频技术。智能自进化语音识别引擎，可离线语音识别，通过语音每分钟输入400字。（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
6.多元实验室综合物资模块管理数据库
6.1提供多元实验室综合物质数据库模版，标准品、危化品、试剂、废弃物综合物质模块自带数据库功能，并提供多种模块的分类方案，多元综合物质数据库的数量可自由扩展，数据库数量不限。
6.2多元实验综合物质数据和不同种类归属数据模块可分类筛选并在系统中自动分类筛选并用不同颜色可视化直观呈现。
6.3查询搜索管理，可根据功能和性质查找和管理多元综合物资数据。可设定任意单一关键词或多种关键词组合搜索条件进行查询和汇总统计。支持语音识别查询功能。
7.实验室综合物质领用、归还、废弃、自动盘点等日常管理工作
7.1日常操作领用、归还、废弃可在快捷程序一键式操作完成。
7.2日常流程管理，试剂入库可设定入库策略，多种录入程序可供选择，多元实验室综合物质出库和领用归还可设定出库和领用归还策略；系统与储存硬件连接，实现多元实验室综合物质自动盘点和统计功能。
★7.3多元实验室综合物质可设定移库和移柜功能，不同地点的移库和移柜轨迹可溯源闭环管理。（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
7.4标准品管理
可提供增加智能权限锁对实验室现有的设备，如低温、超低温冰箱进行改装，增加权限管理功能。对于不同标准品和储存液提供全流程使用轨迹、期限核查、实时盘点、数据统计分析管理解决方案。
7.5 危化品、试剂、危废等特管品管理
提供最新危化品名录数据库和禁忌物料数据库进行分类管理和实时全流程流转轨迹溯源和自动实时盘点解决方案；提供危险品废弃名录数据库和禁忌物料数据库进行分类管理和实时流转轨迹溯源自动实时盘点解决方案。
8.多元标签和芯片绑定系统
8.1提供多元标签和芯片（多种一维码、二维码、条形码、RFID芯片）
提供满足不同综合物质模块、不同应用、不同大小的多元标签和RFID芯片。包含一维码二维码条码标签和标签识读器。一维码二维码条码管理系统可解决实验室综合物资跟踪溯源的难题。该系统是以资产流转记录及监管为一体的管理系统，通过便捷的操作终端，将资产贴上一维二维条码绑定录入系统，当领用操作发生时，通过人员主动扫描的方式，CCD识别器通过光栅快速监测条码信号识别目标对象并获取相关数据，并实时记录资产动态，形成完整的试剂信息数据库。多种RFID芯片可供定位选择。
8.2多元标签识读系统     
危化品试剂、标准品、菌毒种等物资标签不同，识读系统分辨率不同，提供多种分辨率标签识读系统。无线扫描枪：采用DSP高速传感引擎，COMS影像式采集技术，可扫25种海量码种(22种一维码+3种二维码，并能识别6种模糊一维码5种模糊二维码)，反应灵敏，精准扫码；高效连扫识别，手动、自动模式随心切换，自动识别，蜂鸣器提醒，连续快扫；无线接收，兼容各大终端系统Win7、Win8、Win10、Android、Macos等主流操作系统，
★9.录入系统（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
9.1结合实验室综合物质数据库模块，支持手动单个逐一录入和大批量一键式录入功能； 
9.2系统支持对接多个供应商采购系统数据接口导入一次性批量录入功能，在供应商支持的平台下单后可打通数据接口批量导入。
10.出入库策略
10.1 针对多元实验室综合物质标准品模块、危化品模块、试剂模块、耗材模块、实验物资模块、办公用品模块等设定符合实验室管理要求和使用习惯的入库和出库策略，提供重量法、体积法、单件、多件等多种出入库方式。
10.2完整的闭环管理流程，同一库内流转信息数据完整，不同库内、不同柜内的流转完整数据。
11.危化品和标准品等称重数据自动上传和自动扣减系统
11.1危化品和试剂管理智能称重天平要求
11.1.1 10种内置应用程序：包括配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等。
11.1.2内置的时间与日期标识完全符合ISO/GLP文件要求，最大称量值：820g，可读性： 10mg。携带方便,可以内置电池,无需插电使用。温度和时间触发的全自动内部校正，具有密码保护功能水平控制，带有调平指南的水平警告
★11.1.3生产厂商具有校准服务的能力，并获得的中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书（投标文件需提供证书扫描件）
11.2危化品和试剂管理智能天平称重自动扣减自动上传数据
危化品试剂称重和领取归还可在系统程序界面一键式完成。
11.3标准品称量
兼容实验室现有目前全球占有率第一的天平供应商的十万分之一和万分之一天平，十万分之一和万分之一高精度的称量标准品可在系统程序界面完成一键式称量数据上传、自动扣减功能。
★12．预警功能（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
12.1多种预警功能：过期报警、临期预警、禁忌物料储存报警，具有库存警戒线设置的能力，库存不足报警等
12.2禁忌物料数据库和算法支持下储存的物资相互由于危险特性、消防特性、毒理性等因素不适合储存而推送报警
12.3 可设定未归还试剂报警功能
★13.搜索查询汇总报表（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
13.1支持语音识别搜索和文字搜索模式
13.2系统提供的搜索查询和统计筛选功能，
系统程序提供自定义功能搜索和筛选功能，可以设置单一关键词的搜索筛选，并汇总统计报表；也可设置多个关键词共同叠加搜索筛选并汇总统计报表；汇总数据可导出EXCEL。包括但不限于：不同时间段内试剂存量统计、时间分段内试剂流转记录、不同种类模块物资余量、单一试剂使用情况统计、多种关联试剂使用情况统计、授权人在什么时间段内使用多少种类和量的物资等等。人脸识别数据的汇总和统计。
14.多元中控智能终端设备
14.1落地式中控系统
智能机柜一体机硬件系统；显示器；主机；标签打印机；一维码二维码条码扫描模块；24寸显示屏；WIN10系统；I5 4代；8G;固态硬盘128G。采用Android 7.0或以上；内存：≥2GByte+16GByte;一体机集成打印标签、扫描、操作系统为一体。
14.2手持式中控终端
显示器：5.5英寸IPS彩色显示屏，分辨率720*1440， CPU:Cortex-A53四核64位/八核64位  2.0GHz高性能处理器，RAM+ROM 2GB+16GB,可升级4GB+64GB，输入法：支持英文、拼音、手写输入、语音、支持软键盘，支持GPS，Galileo,Glonass,北斗；NFC:支持13.56MHz，支持ISO1443A/B、15693协议，读卡距离2CM-5CM; WIFI：双频2.4GHz，支持IEEE802a/b/n/ac协议；支持4G/3G/2G,支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS,传输距离5-10米；支持在线打印标签（支持热敏打印、不干胶打印、黑标打印等）
14.3 支持PC端中控系统
PC端：Win10 操作系统，i5四核处理器，RAM+ROM8+512G固态硬盘，标签打印机：32位双核处理器RISC CPU智控内芯，203DPI分辨率，CORE品质打印头，显色清晰；传感智控，自动定位，智能校正，让标签处于打印纸上正确位置，90MM/S高速秒打；20-60MM纸宽标签纸自由调节打印；无线扫描枪 ：采用DSP高速传感引擎，COMS影像式采集技术，可扫25种海量码种(22种一维码+3种二维码，并能识别6种模糊一维码5种模糊二维码)，反应灵敏，精准扫码；高效连扫识别，手动、自动模式随心切换，自动识别，蜂鸣器提醒，连续快扫；无线接收，兼容各大终端系统Win7、Win8、Win10、Android、Macos等主流操作系统，
14.4手机端中控系统
安卓系统或苹果系统，机身内存≥256GB，用手机端登录系统。
★15.提供重要物质和资产流转轨迹地图数据（投标文件需提供软件操作界面证明）
重要物资和资产的位移可实时定位并提供地图数据，重要物资的震动和移动可提供地图轨迹流转记录和查询，提供报警记录查询。需要提供软件功能截屏证明。
★16.数据库（投标文件需提供软件操作界面证明或官网截图或第三方检测报告或原厂盖章证明材料）
提供中文和英文双版MSDS数据库,根据危险特性、理化特性、毒理性、消防禁忌等提供禁忌物料数据库等多种数据库。
★17.API接口对接
开放API软件接口可对接实验室不同的系统，如LIMS系统、OA系统等，并且提供成功对接不同软件系统成功的案例。预留升级智能储存硬件的软件接口，智能硬件的数据可远程传输。（投标文件需提供对接成功案例，不少于三家，可供考察确认）
18.系统运行环境
支持PC端、手机端；程序运行系统，支持Windows、安卓等系统。
★19.双人脸识别，轨迹地图，智能芯片，数据库，综合物质管理以上相关功能，（投标文件需提供软著证明）
三、配置清单：

1、实验室综合物资智能安全管理系统 1套，包含危化品管理模块、有机、无机试剂管理模块，标准品管理模块。；
2、落地式智智能终端中控机1台；
3、手持式智能终端中控机 1台；
4、人脸识别系统  1台；
5、智能天平 1台；
四、技术及售后条款
1、到货后，厂家负责安装、调试及现场人员的培训
2.安装完成验收后，提供十二月的质保

2、在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
3、卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护、系统的使用及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。
4 、设立专门的售后服务人员
设立项目跟踪人员，针对此项目，全程跟踪，售后服务人员会定期回访并长期跟踪用户，做好存档记录。
5. 如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。
	1


四、供货、安装调试及售后服务要求

1.仪器到达现场后，在接采购方到通知7日内，中标服务商安排工程技术人员到达采购方现场进行安装、调试，按验收指标逐项测试至到达到验收要求，安装调试需在接到采购人通知后10日内完成；

2.技术培训：仪器安装调试合格后，投标服务商工程师在采购人现场对用采购人单位人员进行操作及日常维护培训，直到采购人单位人员能独立操作；

3.维修响应时间：投标服务商在24小时内对采购人的服务要求作出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达采购人现场；

4.保修期：仪器保修期为1年，保修期从安装调试验收合格后开始计算，如采购需求表里另有要求的，从其规定。

5.随机配备有使用手册、专用工具和备品备件；

6.投标服务商派专业工程师在采购人单位不定期举办初级和高级培训；

7.投标服务商承诺仪器设备质保期满后，更换易耗配件的价格按此次招标价格供货。
8.包装运输

（1）中标人负责产品包装、办理运输和保险，将产品安全运抵交货地点。

（2）产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

（3）在包装箱外应标明招标人的订货号、发货号。

（4）各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

（5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

（6）整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

（7）随产品提供的技术资料应完整无缺。
 五、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用.
六、报价
本项目总价，投标人的报价为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、资料费、售后服务费、税费及完成项目应有的全部费用。所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可，采购人后期不追加任何费用。

七、其他要求
1.投标人需书面承诺：中标后按照采购人要求，提供相关设备原厂授权、原厂服务承诺等证明材料，如不提供、提供不全或者提供虚假材料的，采购人有权取消其中标资格，并追究其一切责任。
2.中标人投标文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件备查。

3.本项目由安徽省兽药饲料监察所负责解释。
